环化学院新项目实验室

家具招标技术要求

一:实验室招标目录清单:

| 序号 | 产品名称 | 规格L*W*H） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 6000*1500*850 | 2 | 套 |
| 2 | 中央实验台 | 2250*1500*850 | 2 | 套 |
| 3 | 中央实验台 | 5000*1500*750 | 1 | 套 |
| 4 | 中央实验台 | 4200*1500*750 | 1 | 套 |
| 5 | 中央实验台 | 4500*1500*750 | 1 | 套 |
| 6 | 中央实验台 | 4500*1500*750 | 1 | 套 |
| 7 | 药品柜 | 900*450*1800 | 3 | 只 |
| 8 | 靠边实验台 | 1500*750*850 | 66 | 台 |
| 9 | 靠边实验台 | 1000*750*850 | 3 | 台 |
| 10 | 靠边实验台 | 1200*750*850 | 1 | 台 |
| 11 | 水槽台 | 1500*750*850 | 6 | 台 |
| 12 | 水槽台 | 1000*750*850 | 10 | 台 |
| 13 | 滴水架 |  | 5 | 只 |
| 14 | 三口龙头 |  | 26 | 只 |
| 15 | pp水槽 |  | 26 | 只 |
| 16 | 中央试剂架 | 1000*400*900 | 30 | 米 |
| 17 | 靠边试剂架 | 1000*275*1400 | 35 | 米 |
| 18 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 18 | 只 |
| 19 | 风机风管 |  | 1 | 套 |
| 20 | 吊柜 | 1000*300*600 | 26.5 | 米 |
| 21 | 风机风管 |  | 2 | 套 |

具体要求如下：

- 中央实验台（数量6套）、

- 色调

台面；黑色，柜体、抽屉面及门板；灰白；拉手：黑色

- 台面：

- 规格：见上表；

- 台面面板要求理化实心板，厚度12.7mm，耐酸碱，防化学腐蚀，光滑无毛孔，耐140℃高温，承重能力强、易清洗；

- 台面四周加厚到25mm，操作台面前缘上边圆弧收边，美观且光滑不伤手；

- 台面上预留电源插座，每米一个（每个插座包含2、3孔各二个），设计管线槽位于台面18cm以上，安装于试剂架玻璃底部位置，以防水溅和水淹，配适合各类仪器的插头；

- 主框架：

- 支撑架：采用优质40×60×2.0mm厚C型优质冷扎钢管，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整、无焊点痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

- 横梁：采用优质40×60×2.0mm厚优质冷扎钢管，与主框架连接，连接处采用不锈钢螺丝坚固，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

- 连接翼：采用2mm厚钢板制作，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

- 金属材质要求酸洗、磷化、电泳处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，外表美观，耐酸碱及有机溶剂，紧密强固，长期负重不变形、稳定性高，PVC模具件封口。

（4）柜体：

- 屉、门 面板：采用18mm厚优质三聚氰胺板，采用优质2.0mmPVC材料整体封边。

- 箱体：箱体采用18mm双面灰白色三聚氰胺板，四周边采用2.0mm厚优质PVC封边及防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接；

- 拉手；采用铝合金一字型拉手，长度和屉、门 面板等长，拉手二端配PVC端盖。

- 导轨；采用广东东泰DTC等品牌质量的三节静音轨道，具备较好的承重能力；

- 铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度90゜；

- 可调脚：采用M12不锈钢橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-40mm，外形美观，设计人性化，具有防震效果。

（5）滴水架：

- 单面滴水架：采用PP聚丙烯材质，经一体模具注塑成型，带导水槽及导管；

- 滴水棒：高度可调节，带锁扣功能，安装后牢牢固定；滴水帮可自由拆卸组合。

- 规格；550*400*120mm，

2、水斗台：

- 洗涤台台面选用实芯理化板，三边备挡水板以防水倒流到试验台上；

- 水槽采用PP材料，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，防静电，下水件PP、PVC材料，配返水弯。洗涤池为嵌入式，四周做防水处理，水槽规格为500×400×300mm（内径），品牌；台湾台雄；

- 三联水龙头：出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360度旋转，便于多用途使用，出水口为PVC材质，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。精密陶瓷阀芯，管体部分采用无铅铜管制作，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。龙头可耐水压在18KGF/C㎡（250PSI），活门可转动60万次以上。品牌；台湾台雄

- 洗眼器为钢质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成；品牌；台湾台雄；

- 下水件PVC材料，配返水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸；下水管接头为50mm。

3、边台（数量40套）

1、规格：见上表；

*2、台面：采用无挡水边的优质实芯理化板（厚度≥12.7mm），四周再加封边，台面承重200kg/m2；

*3、钢板材质：采用≥1.2mm厚优质一级冷轧钢板；预成型、预开口结构；表面经过酸洗、除油、磷化处理，专用环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度≥70μm）；

*4、抽屉：面板厚19mm厚，双层；表面环氧树脂静电喷涂；DTC三级导轨，导轨材质厚度≥2mm；装有橡胶缓冲装置；

5、底柜：两抽两门落地式结构；底柜后背板可拆卸以检修柜内管路；底柜背面设有服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；底柜含一层可调节高度的隔板；

6、有4个可调螺丝支撑，由踢脚板开口处调整螺母以调节台面水平；

*7、靠边双层药品架：立柱采用厚度1.5mm优质钢板折弯成型，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理；层板采用10mm钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手；配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据需求自由调节高度；边缘配φ12mm高分子防腐棒，以防止物体跌落。

8、插座：自闭式防水电源插座；每台边台每延米安装2组；220V 10A；

9、合页：采用2.0mm厚304不锈钢合页；

10、拉手：304不锈钢C字型拉手。

4、药品柜（铝木结构）（数量10套）

- 规格：见上表

- 铝木结构，框架采用32*32* 1.2MM铝合金型材，表面经酸洗磷化，环氧树脂喷涂。专用实验室转角件连接。

- 柜体：采用16mm厚双层E1三聚氰胺板为侧承重板，以PVC封边作防潮处理。

- 门板：采用木框5mm玻璃门，双贴防火板，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口热熔胶封边作防水处理。

- 层板：药品柜层板采用WILSONART（威盛亚）优质贴面理化板，周边用铝合金型材加固,增加抗弯曲能力。

5、通风柜（数量8套）

（1）台面

- 环氧树脂：采用采用16mm厚实验室专用的一体成型，耐酸，耐碱，耐高温的环氧树脂台面板。

- 实芯理化板：台面面板要求厚度12.7mm，耐酸碱，耐化学腐蚀，耐140℃高温，抗刻刮性能良好，承重性能强；操作台面前缘上边圆弧收边并加厚到25mm以上，美观且光滑不伤手。

（2）风速

- 面风速：在移动门开启高度发生变化时，排风量相应变化的情况下，平均面风速保持0.5 m/s不变。（平均面风速的变化只发生在，当移动门在移动时，一旦达到一定位置，平均面风速随即恢复至0.5 m/s，相应之VAV排风量由通风控制系统接口配合提供之）。

- 面风速匀度：通风柜在移门开启高度（标准型通风柜：0.65 m处），平均面风速保持0.5 m/情况下，于移动门开口截面，上下左右每隔0.3 m(以内)量测各自中心点所测得的面风速，其最大值、最小值于算术平均值(平均面风速)的偏差小于15%。

（3）通风柜上箱

- 前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用1.2mm厚和1.5mm厚的一级冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；

- 内侧板：采用5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

- 背板：采用5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

- 后衬板、导流板：采用5mm厚的抗贝特板制作；

- 前底板及连接件：采用2mm厚的冷轧板制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；集风罩：采用6mm厚聚丙烯材质一体成型制作；

- 上柜的顶部前面板设计为活动式前面板，以方便维修；

- 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀；不能有外露的螺钉；

- 外部连接装置都需抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件或非金属材料。

（4）上罩及下柜体：

- 采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能；

（5）视窗：

- 采用6mm 厚安全钢化玻璃，带PVC滑槽，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置；

（6）钢索及滑轮组：

- 滑轮采用冷扎/ABS材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；

- 滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；

- 每条悬吊钢索与固定锁扣能承受最大为460kgf的拉伸测试而不脱落断裂（附测试报告）。

（7）电器：

- 具备防腐、防爆照明灯，多功能（单相）插座，适用各种仪器插头。液晶显示控制面板，触摸型可控开关。

（8）排水管：全部采用白色PP材料，标准配件；

（9）螺丝：不锈钢标准件；

（10）可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

（11）照明：防水、防腐、防尘、密封，内置20w*2日光灯；

（12）化验水杯：

- 高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸；耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎；

- 化验水龙头选用技术指标相当于台湾台雄专用龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；

- 落水头说明：采用高密度 PVC 沉淀式泄水头，具备防止水管阻塞功能，并易于拆卸保养。

（13）通、排风系统：

- 带风机接口、PVC排风管，要求为防腐材质；

- 排风量：1080—1700m3/h，工作时平均风速要求为0.5m/s，工作噪声不超过55分贝；

- 通风柜要求具有旁路补风系统，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压；

- 带紧急排风装置（遇到紧急情况，一键操作就能把排风量开到最大）；

6、试剂架

中央试剂架：

- 立柱：采用规格为见表

- 铝型材模具加工一体而成，外表经过磷化酸洗后用环氧树脂喷涂，其特点耐酸碱，能够承重50㎏。（或采用40×60mm×1.2mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位）

- 层板：两层，试剂架层板采用10mm的玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配铝型材护栏，以防止试剂瓶跌落；

插座要求防尘、防溅，适合各种仪器插头。

7、吊柜

全木二层实门、安装在试剂架上

环化学院招标实验家具主要材料配件品质表

| 序号 | 名称 | 品质 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实芯理化板 | 品质不低于威盛亚同等或以上品牌 | 上海 |
| 2 | 倍耐板 | 品质不低于威盛亚同等或以上品牌 | 上海 |
| 3 | 刨花板基材板 | 品质不低于欧亚标准 | 太仓欧亚标准 |
| 4 | 封边条 | 品质不低于硕泰 同等或以上品牌 | 上海 |
| 5 | 304不锈钢拉手 | 品质不低于达弘同等或以上品牌 | 深圳 |
| 6 | 三节承重导轨 | 品质不低于海福乐同等或以上品牌 | 德国合资 |
| 7 | 铰链 | 品质不低于海福乐同等或以上品牌 | 德国合资 |
| 8 | 插座 | 品质不低于稳不落同等或以上品牌 | wonpro实验室专业 |
| 9 | PP水斗、龙头 | 品质不低于SAN同等或以上品牌 | 上海台雄 |

以上所有产品所需运费，搬运费，安装费，调试费等均由供方提供，产品验收合格后付款95%，质保期满后付剩余5%，通风橱质保期2年，其他为1年。